## Slide 1
Modes d’ionisation en fonction des caractéristiques des composés
Poids Moléculaire (g/mol)
Polarité
Non polaire
Moyennement
polaire
Polaire
500
1000
5000
APCI
GC/MS
IE, IC
ESI
150

## Slide 2
Type d’échantillon | Poids moléculaire (g/mol) | Mode d’introduction | Mode d’ionisation | Quantité à fournir | Résultats attendus | Résolution | Précautions
Stable à la chaleur Peu polaire (hydrocarbures, esters, …) | PM < 500 | GC : Chromatographie en Phase Gazeuse fournir un chromatogramme et les conditions en GC/FID | IE : impact électronique | 5 mg | -Fragmentation -Pic moléculaire possible M+. | Basse | - Pas d’H2O - Pas de molécules > 500 g/mol - Pas de complexes - Filtrer les échantillons si en solution
 |  |  | IC : ionisation chimique (NH3) |  | -Peu de fragmentation -Pic pseudo-moléculaire : MH+ et/ou MNH4+ |  | 
Polaire (sucres, amines, …) | 150 < PM < 5000 | Introduction directe | ESI : Electrosray ionisation -T°source : 180 °C -Analyses : + (amines) et - (acides, alcool) | 1 mg | -Pas (ou très peu) de fragmentation -Ions produits mono- et multichargés : En + : MH+ et/ou MNa+ (MK+), (M+2H)2+, (M+2Na)2+… En - : MH- | Haute | - Pas de DMSO et DMF - Pas de tampon (TFA…) - Pas de sels - Filtrer les échantillons si en solution
 |  | LC : Chromatographie Liquide (MeOH/H2O 50/50) |  |  |  |  | 
Moyennement polaire | 150 < PM < 1000 | Introduction directe | APCI : Ionisation Chimique à Pression Atmosphérique -T°source : 400 °C -Analyses : + et - | 1 mg | -Pas (ou très peu) de fragmentation -Ions produits monochargés : MH+ ou MH- | Haute | - Pas de DMSO et DMF - Pas de tampon (TFA…) - Pas de sels - Filtrer les échantillons si en solution
 |  | LC : Chromatographie Liquide (MeOH/H2O 50/50) |  |  |  |  | 
Quelle analyse pour quel échantillon?

## Slide 3: Mode opératoire en ESI
Fournir 1 mg d’échantillon dans un pilulier de 2 mL . Ecrire le nom complet de l’échantillon sur le pilulier
L’échantillon est repris dans 1mL du solvant que vous nous indiquez ([c] = 1 mg/mL)
10 µL de cette solution sont dilués dans 1 mL de MeOH ([c] = 10 µg/mL)
Injection de 5 µL de cette solution, entrainés par un mélange H2O/MeOH (1/1)
Mode opératoire en GC/MS (IC ou IE)
Fournir 5 mg d’échantillon dans un pilulier de 2 mL. Ecrire le nom complet de l’échantillon sur le pilulier
L’échantillon est repris dans 1mL du solvant que vous nous indiquez ([c] = 5 mg/mL)
Injection de 1 µL de cette solution dans la GC
  GC : Fournir les conditions d’analyse et un chromatogramme